Faz Sırası Test Cihazı Kyoritsu MODEL 8035 için teknik şartname

- Bu cihaz kablo üzerinden faz sırasını test etmelidir.

- Bu cihaz sondalar ve canlı teller arasında direk temasa ihtiyaç duymadan güvenli teste izin vermelidir.

- İzole edilmiş krokodil klipsler, izole edilmiş φ2.4’ten 30mm’ye kadar olan kabloları tutabilmelidir.

- Faz sırası, döner ışıklı ledler ile sesli olarak gösterilmelidir.

- Cihaz, arkasındaki mıknatıs sayesinde metal bir panele sabitlenebilmelidir.

- 3 Faz tesisler için AC. 70V dan 1000V a kadar geniş ölçüm aralığı.

- Test sonuçları parlak LED göstergeleriyle gün ışığında bile net olarak görülebilmelidir.

- Algılama yöntemi Elektrostatik indüksiyon olmalıdır.

- Voltaj ölçüm aralığı AC 70V dan 1000V a kadar (Sinüs dalga, sürekli giriş) olmalıdır.

- Ölçüm frekans aralığı 45’den 66Hz’e kadar olmalıdır.

- Faz sırası saat yönündeyse yeşil LED saat yönünde dönmeli, yeşil “CW” sembolü yanmalı ve buzzer aralıklı ötmelidir.

- Faz sırası saat yönünün tersineyse kırmızı LED saat yönünün tersine dönmeli, kırmızı “CCW” sembolü yanmalı ve buzzer sürekli ötmelidir.

- Pil seviyesi çok düşükse,  güç ışığı yanıp sönmelidir.

- Çalışma koşulları: Sıcaklık/Nem Aralığı -10 dan 50ºC, 80% (Yoğunlaşma yok), Saklama koşulları; Sıcaklık/Nem Aralığı -20 den 60ºC, 80% (Yoğunlaşma yok) olmalıdır.

- IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V Kirlilik derecesi 2, IEC 61326-1, IEC 61557-1, -7 standartlarına uygun olmalıdır.

- Cihaz 4 adet alkalin pil (LR6) ile çalışmalıdır.

- Cihaz sürekli kullanıldığında 100 saate yakın çalışmalıdır.

- Cihazın otomatik kapanma özelliği olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 380g.’ı geçmemelidir.

- Cihaz taşıma çantası ve alkalin pilleriyle birlikte teslim edilmelidir.