Toprak Direnci Test Cihazı Kyoritsu 4106 için Teknik Şartname

- Bu cihaz 2 kazıklı topraklama direnci ve 4 kazıklı özgül direnç ölçümünde kullanılacaktır.

- IEC 61010-031, IEC 61557-1, 5, IEC 61326-1 (EMC) ve IEC60529 IP54 standartlarına göre toz ve rutubetten etkilenmemelidir.

- IEC61010-1 CAT III 300V ve CAT IV 150V güvenlik standartlarına göre üretilmiş olmalıdır.

- Taşıma çantası içinde ve omuz askısıyla beraber teslim edilmelidir.

- Cihaz krokodil klipsleriyle beraber kolay kullanım probu ihtiva etmelidir.

- Ölçüm sırasında kazıklardan birinin direnci ya da parazit doğru ölçümü engelleyecek kadar yüksek ise otomatik olarak ikaz etmelidir.

- Cihaz 80 mA’e kadar test akımı kullanmalıdır ve 0.001Ω‘a kadar yüksek çözünürlük sağlamalıdır.

- Cihaz otomatik veya manuel seçilebilen 4 band (94/105/111/128 Hz) test akımı frekansına sahip olmalıdır.

- Cihaz filtreleme metoduyla test sırasındaki paraziti azaltabilmelidir.

- Cihaz ekranında test sonucu dışında toprak çubuklarının direncini, test akım frekansını, parazitlerin voltaj ve frekansını ve artık direnci(Rk) de gösterebilmelidir.

- Cihaz aydınlatmalı LCD ekrana sahip olmalıdır.

- Cihaz 800 veriyi hafızaya alabilmelidir ve bu verileri USB bağlantıyla bilgisayara aktarabilmelidir.

- Cihaz özel yazılımı sayesinde bilgisayarda rapor oluşturabilmelidir.

- Ölçüm kademeleri  toprak direnci ve özgül direnç için 0-2Ω/0-20Ω/0-200Ω/0-2000Ω/0-20kΩ/0-200kΩ olmalıdır.

- Toprak direncinde aşırı yükleme koruması E-S(P) arasında ve E-H(C) arasında 10 saniye için 280V AC olmalıdır.

- Direnme voltajı elektrik devresi ve dış kutu arasında 5 saniye için 3540V AC (50/60Hz) olmalıdır.

- Cihaz normal ölçüm kabloları (Yeşil/Siyah/Sarı:20m, Kırmızı:40m), Kolay ölçüm probları, Yardımcı toprak çubukları(4 ad.), Makaralı kablo(4 ad.), USB Adaptör, KEW Report CD (Raporlama Programı), R6Px8, Taşıma Çantası, Omuz Askısı ve Fabrika kalibrasyon sertifikası ile beraber teslim edilmelidir.

- Cihazın ağırlığı 900gramı geçmemelidir.